구매 국문 규격서

관세분류번호	품목 번호	품명 및 규격	수량	단위
		수술드릴세트	2	SET

A-1. 특징

1. 의료용 모듈방식으로 한 개의 핸드피스로 작은뼈와 큰뼈를 절삭을 손쉽게 가능하며 가볍고 운영상 편리성이 뛰어납니다.

2. 한 개의 블레이드 길이를 조절할 수 있는 허브디자인으로 사용자에 맞는 길이 조절이 가능.

3. 임상 및 직원 효율성을 개선하도록 설계된 단일 시스템으로 자본투자 개선 및 일일 운영 비용 절감을 실현하는 데 도움이 될 수 있습니다.

4. 단일 핸드피스에서 드릴링, 리밍 및 톱질을 제공.

5. Large Bone Reconstructive 및 Ortho Trauma 절차 모두에 사용할 수 있어 효율적으로 작동 하는 데 필요한 세트의 유형과 수를 잠재적으로 줄일 수 있습니다.

B-1. 특징

1. 리튬 배터리 - 높은 토크와 오래 지속되는 전력을 제공

2. 가변속도제어 및 진동방지 설계로 정밀하게 제어 가능

3. 사용자 편의를 위한 인체공학적 디자인과 무게 감소

4. IPX 6, IPX 8, IPX 9 등급으로 방수 기능 제공

5. 단일 시스템 플랫폼: 하나의 시스템으로 Large bone, Small bone 사용가능하여 비용 절약 가능

6. Backwards와 forwards 호환 가능

A-2. 세부사양

1. Battery Capacity (배터리 용량) : 28.8 Watthours

2. Weight (무게) : 770g (배터리제외)

3. Dimensions (사이즈) : 122mm X 128mm X 53mm

4. Speed adjustment (속도) : 약0 to 1,500rpm or 0 to 12,500cpm

5. Cannulation channel diameter(삽관채널직경) : 5 mm

6. Power source (파워소스) : 배터리

7. Power supply (전원공급) : Battery - 14.4V DC / 2Ah, 28.8Wh

8. Operation (운영 방식) : 1분 사용 후 5분 사용정지

9. Run time with battery (배터리 동작시간) : 최대 15분

10. 감전 보호방식 : 배터리 전원으로 작동하는 자체 전원장치

B-2. 세부사양

1. DUAL TRIGGER BATTERY HANDPIECE

1) Speed : 1,500 rpm

2) Weight : 727g (w/o battery)

2. OSCILLATING SAW BATTERY HANDPIECE

1) Speed (Fast mode) : 14,500cpm

2) Speed (Standard mode) : 11,000cpm

3) Weight : 940g (w/o battery)

3. Lithium Battery System

1) Hall Lithium Battery Charger

- Input Voltage : 100-240 VAC

- Input Voltage Range : 50/60 Hz

- Power Consumption : 500 VA

- Fuse : 250 V

- Dimensions : 25.4(W) x 11.42(H) x 34.8cm(D)

- Weight : 4 kg

2) Large Lithium Battery

- Type : Lithium Iron Phosphate (4 cells)

- Fuel Line (Size of cells) : Large

- Votage (V) : 13.2V

- Capacity (Ah) : 2.3Ah

- Power (Wh) : 30Wh

- Weight : 475g

C-1. 구성

1. DUAL TRIGGER HANDPIECE 4EA

2. 1/4IN HYBRID CHUCK DRILL W KEY 2EA

3. SMALL AO DRILL ATTACH 1EA

4. ZIMMER/HUDSON STQ RMER ATTACH 2EA

5. DUAL TRIGGER PIN DRVR 2.0-4.0 2EA

6. DUAL TRIGGER WIRE DRVR 0.6-2.2 2EA

7. RECIPROCATING SAW ATTACH 1EA

8. SAGITTAL SAW ATTACH 3EA

9. CHARGER FOR BATTERY 1EA

10. ASEPTIC BATTERY 10EA

11. ASEPTIC BATTERY HOUSING 5EA

12. ASEPTIC BATTERY FUNNEL 2EA

13. 1HP BASKET W HOUSING SLOTS 2EA

14. Manual 1copy

C-2. 구성

1. DUAL TRIGGER BATTERY HANDPIECE 2EA

2. OSCILLATING SAW BATTERY HANDPIECE 2EA

3. 1/4' JACOBS CHUCK(with Key) 2EA

4. 5:1 ZIMMER/HUDSON REAMER CHUCK 2EA

5. 2-TRIGGER PIN DRIVER 2EA

6. 2-TRIGGER WIRE DRIVER 2EA

7. SMALL AO-LOW PROFILE 1EA

8. RECIPROCATING SAW ATTACHMENT 1EA

9. LITHIUM BATTERY CHARGER 1EA

10. LARGE LITHIUM BATTERY 6EA

11. SMALL LITHIUM BATTERY 2EA

12. STERILIZATION TRAY 2EA

13. Manual 1copy

D. 기타사항

1. 보증기간 : 공급자 또는 계약자가 3년 무상으로 A/S를 한다.

무상보증 기간 내에 원외 반출 수리 시에는 대체 장비를 지원하여야 한다.

무상보증 기간 동안 사용자 요청에 따라 장비에 대한 유지보수 점검을 이행해야 한다. (최소 연 1회 이상)

2. 제품 제조년월은 국산 6개월 이내, 외산은 12개월 이내 제품을 설치한다.(단, 부득이한 경우 의공 담당자 사전 협의 후 24개월 내 제품으로 조정 할 수 있다.)

3. 설치와 사용자 교육은 무상으로 해야 하며 해당 제품 본사에서 훈련을 받거나 공인된 기술자에 의해 진행되어야 한다.(장비가 정상운영 될 때 까지 교육을 실시하며, 3개월 이내 수시 교육 요청에도 즉시 응해야 한다)

4. 설치 진행 시 사용자의 요청에 의해 기존 장비는 원활하게 사용이 가능하도록 이전하며, 장비 설치시 병원 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조 변경이 필요한 경우 병원에 사전 통보하며 공사 시공 시 병원과 협의하여 공급자가 시공하여야 한다.

5. 원활한 유지 관리를 위해 공급자는 납품 시 최신의 하드웨어와 소프트웨어를 제공하며, 소모품의 유통기간이 초과되지 않도록 사용자와 협의하여 제공한다.(PC 또는 액세서리 포함)

6. 장비 운영을 위한 PC 또는 모니터가 포함된 경우 정품 윈도우 포함 및 최신 사양의 제품을 공급하며 입고/검수 전 본원 의공담당자와 협의한다.

7. 보증기간 만료 전 기기의 안전한 유지 관리를 위해 장비 제조사에서 실시하는 점검 및 유지보수 교육을 요청 시 본원 담당 직원에게 실시한다.

8. 방사선 발생장치 최초 설치검사(방호검사)는 계약자가 시행하여 결과를 병원에 제출하며, 특수의료장비 설치신고 등에 관한 문제가 발생하지 않도록 본원 영상의학팀에 정보를 제공하여야 한다. : 필요 시

9. 장비 및 부품 단종 시 본원 담당 직원에게 공문을 제출한다.

10. 설치작업 이전에 반드시 설치장소에 대한 기초상태 등 제반 여건을 확인한 후에 장비를 설치하여야 하며, 설치와 관련되는 모든 비용(장비, 인원, 하차, 포장박스 처리 등)은 납품업체가 부담한다.

11. 장비 설치 후 시운전 완료 시까지 제반 안전대책을 수립하여 안전에 대비하여야 하며, 안전 사고 발생 시 이에 따른 민․형사상의 모든 책임은 공급자 또는 계약자가 부담한다.

12. 사양(B) 및 구성(C)에 표기된 명칭과 기능이 각 제조사에서 사용하는 명칭 또는 기능과 상 이하더라도 그 기능이 동등 또는 대체 가능하거나 그 이상일 경우에는 인정한다.